ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่

เรื่อง  การกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน (TOR)

รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ จำนวน ๑ ตัว

๑. ความเป็นมา

ในปัจจุบันการตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งจะทำการศึกษาจากตัวอย่างรอยโรคที่นำออกมาจากผู้ป่วยผ่านกระบวนการเก็บชิ้นเนื้อในพาราฟินและตัดเป็นแผ่นบาง ทำการย้อมสีแล้วจึงมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Light microscope) ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (routine practice) อย่างไรก็ตาม การตรวจวินิจฉัยรอยโรคมะเร็งและรอยโรคอื่น ๆ มีความก้าวหน้าไปมาก สามารถตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระดับอณูวิทยาดูการกลายพันธุ์ของยีนส์ และดูการเปลี่ยนแปลงของรอยโรคระยะต่าง ๆ ซึ่งต้องการอาศัยการตรวจโดยตรงจากเซลล์มะเร็งหรือเนื้อเยื่อที่ทำการเพาะเลี้ยงโดยให้มีการปนเปื้อนจากเซลล์อื่น ๆ หรือจากภายนอกให้น้อยที่สุด เพื่อให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำสูง

ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์จึงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์เพิ่อใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยรอยโรคต่าง ๆ และความก้าวหน้าทางวิชาการ

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

-   เพื่อให้แพทย์ พยาธิแพทย์และนักวิจัยสามารถเลือกตัดเซลล์มะเร็งหรือเนื้อเยื่อที่ต้องการไปทำการทดสอบ ตรวจ หรือวิจัยในระดับ molecular biology, molecular pathology และ cell biology โดยสามารถตัดได้อย่างสะดวก แม่นยำและปราศจากการปนเปื้อน

- สามารถใช้กับตัวอย่างงานที่ยังมีชีวิตหรืออวัยวะภายในของสิ่งมีชีวิต โดยที่ส่วนที่ถูกตัดออกมายังมีชีวิตอยู่หลังจากผ่านขั้นตอนในการตัดและแยกโดยใช้แสงเลเซอร์

- สามารถติดตั้งชุดอุปกรณ์ฟลูออเรสเซนต์เพื่อใช้กับตัวอย่างที่มีการย้อมสีฟลูออเรสเซนต์และทำงานได้เหมือนกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- ๒ -

๓.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย

๔. ระยะเวลาการส่งมอบ

ส่งของภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. วงเงินในการจัดหา

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

๖. แบบรูปรายการ หรือ คุณสมบัติเฉพาะ

๖.๑  ระบบกล้องจุลทรรศน์

๖.๑.๑ มีระบบแสงของกล้องเป็นระยะอนันต์

๖.๑.๒ ตัวกล้องมี port สำหรับต่อชุดแปลงสัญญาณออกจอภาพหรือชุดถ่ายภาพ

๖.๑.๓ การปรับระยะภาพชัด

- โดยการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของแป้นหมุนบรรจุเลนส์วัตถุ

- ปุ่มปรับภาพแบบหยาบและปรับภาพละเอียดแบบแกนร่วม (Coaxial)

- ปุ่มปรับภาพแบบหยาบ สามารถหมุนได้ระยะไม่เกิน ๕ มิลลิเมตรต่อรอบ

- ปุ่มปรับภาพแบบละเอียด สามารถหมุนได้ระยะไม่เกิน ๐.๑ มิลลิเมตรต่อรอบโดยมีความละเอียดในการอ่านค่าได้ไม่น้อยกว่า ๑ ไมครอน

- มีวงแหวนปรับความฝืดเบาของปุ่มปรับภาพแบบหยาบ

๖.๑.๔ เลนส์ตา ขนาดกำลังขยาย ๑๐ เท่า ๑ คู่ มองเห็นภาพกว้าง (F.O.V)

ไม่น้อยกว่า ๒๒มิลลิเมตร และมีวงแหวนปรับความคมชัดของ ocular ทั้งสองข้าง

๖.๑.๕ แป้นหมุนสำหรับใส่เลนส์วัตถุสามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง

๖.๑.๖ เลนส์วัตถุอย่างน้อย ๒ ตัว สำหรับงาน brightfield  และ fluorescence ได้แก่

- ชนิด Plan Fluor กำลังขยาย ๑๐ เท่า มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐

- ชนิด Plan Fluor กำลังขยาย ๔๐ เท่า มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า ๐.๗๕

๖.๑.๗ ระบบไฟส่องสว่าง

- ใช้หลอดไฟชนิด Halogen ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๐๐ วัตต์ สำหรับงานเทคนิค Bright field

- ใช้หลอดไฟชนิด Mercury ขนาด ๑๐๐ วัตต์ สำหรับงานเทคนิค Fluorescence

- ๓ -

๖.๑.๘ กล่องแผ่นกรองแสงเทคนิค Fluorescence

- สามารถบรรจุกล่องแผ่นกรองแสงได้ไม่น้อยกว่า ๖ ตำแหน่ง

- มีกล่องแผ่นกรองแสงอย่างน้อย ๓ ชนิด ได้แก่

  - UV-๒A

  - B-๒A

  - G-๒A

๖.๒  ระบบการตัดด้วยเลเซอร์

๖. ๒.๑ แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์

- เป็นแสง Laser UV ค่าพลังงานไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครจูล

- แหล่งกำเนิดชนิด solid state laser ให้แสงที่มีความยาวคลื่นไม่เกิน ๓๕๕ nm.

- ควบคุมการยิงเลเซอร์ผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

๖.๒.๒ แท่นตัวอย่าง

- ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านคอมพิวเตอร์

- มีความคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่กลับตำแหน่งเดิมไม่เกิน ๑ ไมโครเมตร

- สามารถใช้งานร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ได้เป็นอย่างดี โดยที่แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์และแสงฟลูออเรสเซนต์อยู่กันคนละชั้น (dual-level laser coupling)

๖.๓ อุปกรณ์รับภาพ

๖.๓.๑ เป็นกล้องดิจิตอลสี มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๘ x ๑,๕๕๐ พิกเซล

๖.๓.๒ หน่วยรับภาพชนิด CCD ความไวสูง

๖.๓.๓ เชื่อมต่อกับตัวควบคุมด้วยระบบ Fire wire

๖.๓.๔ มีระบบหล่อเย็นเพื่อป้องกันภาพผิดเพี้ยนเนื่องจากผลของความร้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน

๖.๔ โปรแกรมควบคุมการทำงาน

๖.๔.๑ สามารถควบคุมการทำงานของเลเซอร์ การบันทึกภาพ และการเคลื่อนที่ของแท่นวางวัตถุ

- ๔ -

๖.๔.๒ สามารถลากเส้นแนวการตัดได้ทั้งแบบวงกลม สี่เหลี่ยม และแบบวาดอิสระด้วยมือ

๖.๔.๓ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้ทั้งภาพ จำนวน และขนาดพื้นที่ที่ถูกตัดด้วยเลเซอร์ได้

๖.๕ อุปกรณ์ประกอบ

๖.๕.๑ หลอดไฟอะไหล่ Halogen ๑๒ โวลท์ ๑๐๐ วัตต์	จำนวน	๑ หลอด

๖.๕.๒ หลอดไฟอะไหล่ Mercury ๑๐๐ วัตต์		          จำนวน ๑ หลอด

๖.๕.๓ อุปกรณ์ประกอบการตัดเนื้อเยื่อหรือแยกเซลล์จากสไลด์ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๖.๕.๔ Live cell dish					จำนวน ๒๐ ชิ้น

๖.๕.๖ คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน			จำนวน ๑ เครื่อง

- Workstation Core ๒ Duo หรือดีกว่า

- หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า ๒ GB ความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า    ๖๖๗ MH๒ แบบ DDR๒

- หน่วยสำรองข้อมูลมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๖๐ GB

- เครื่องบันทึกข้อมูลแบบ DVD/RW Internal Drive

- แป้นพิมพ์พร้อม Mouse มาตรฐาน

- จอภาพเป็น LCD ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว และ/หรือ หรือ Pen Screen ที่ใช้ปากกาประกอบการเลือก (Free hand selection)

- ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต

- ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป

- รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ ๒ ปี

- ทำการติดตั้งและฝึกอบรมผู้ใช้งานให้สามารถทำงานได้ดี

- มีคู่มือประกอบการใช้งานและคู่มือประจำเครื่อง

๑๒.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุลจริง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้.-

- ๕ -

๑๒.๑  หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๑๐  ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๑๒.๒   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail Address : medpurch@mail.med.cmu.th

๑๒.๓   โทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๒๑ ๐๑๓๖

ทั้งนี้ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงเผยแพร่ Website เพื่อคณะแพทยศาสตร์ จะได้นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป

ประกาศ  ณ วันที่	 ๒๘     เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๕๔

(ลงนาม)            นิเวศน์  นันทจิต

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นิเวศน์  นันทจิต)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์